                     采购需求 
1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，响应供应商应认真仔细研究，响应时应响应服务要求、服务质量等进行响应。

2.响应供应商应考虑到国家、省、市关于人工工资社保等规定进行综合报价，应包含一切税费。

3.本项目采购文件“响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审办法规定填写；如不需要，则填写无。

4.成交人和采购人签订的合同应与采购文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。

5.下述需求参数需要提供功能、软件截图或塌作载图式承诺函的，响应文件截图或承诺函，其术响应表中详细阐日则响应无效。(提供承诺函)

采购需求说明

1.项目要求：
1.1 供货周期：30个日历天内。

1.2 质保要求：产品质保（含换件和维修）1年，提供承诺函（格式自拟）。

1.3 响应时间：供应商接采购人通知后24小时内响应，48小时内到达现场，简单故障6小时内处理完毕，如需更换配件24小时内处理完毕。以上费用报价包含在报价内，供应商人需综合考虑，响应文件中提供承诺函（格式自拟）。
采购需求一览表

	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	舱体部分

	（1）舱体结构：矩形氧舱结构；空调、压制氧主机系统集成一体式。

（2）设备舱体尺寸：约2000±100*1700±100*1950±100mm(长×宽×高)。

（3）工作压力：0.01至0.03Mpa之间，舱体最大设计压力不小于0.04Mpa。

（4）进舱容纳人数：2人。
（5）舱体：SPCC高强度弹性复合碳钢材料，舱体设计寿命≥10年。
	1
	台
	

	操作显示台
	（1）操作屏:内外双屏，一体式双工对讲系统。

（2）控制方式：舱内外优化集成系统控制，采用智能数字化氧舱的控制系统。
	
	
	

	压力控制系统
	加压方式:空气。

（2）主机尺寸:750±50*450±50*1200±50mm(长×宽×高)。
（3）具备压缩空气过滤系统，过滤除异味、粉尘等有害物质。  
（4）舱内不超过55分贝，舱外不超过75分贝。 
	
	
	

	制氧机组系统


	（1）制氧氧浓度≥90%。

（2）供氧管:舱内配耳麦式吸氧装置、面罩式吸氧装置、鼻吸式吸氧装置。

（3）舱内氧浓度 :21%至26%之间。
	
	
	

	舱内配置
	（1）舱体内、舱外设置有触摸屏操作，显示温度、氧浓度。
（2）舱内配备电动座椅≥2套。 
（3）地板:防火等级A1级。

（4）28至43寸液晶电视。
（5）空调:舱内定制版冷暖循环空调。

（6）内嵌式自动排水。  

（7）智能矢量换气系统。

（8）全舱小粒径负氧离子，5000-10000个/cm³，不能使用高压电离法。

（9）紫外线消毒杀菌系统（紫外灯波长200-275，设置设备使用中无法开启紫外灯）。
	
	
	

	安全保护装置
	（1）舱内、外至少设有1个矢量手动应急减压阀。
（2）舱体设有至少2个自动安全阀，超压自卸，自动智能负载系统，多重安全设计，无锁门设计，内部手动一键断电复位，数控超压自动停机，数控气压监测。
	
	
	


